Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования. «Национально исследовательский университет «МЭИ»

Кафедра ВМСС

Лабораторная работа №6

Осциллографы и их применение

Курс: метрология

Группа: А-08-19

Выполнили: 
Балашов С. А., 
Кретов Н. В., 
Суханова Я. А.

Проверил: Герасимов С. И.

Москва

2021 г.

Пункт 1
Задание. Измерить следующие параметры на зажимах 1-1:

- Полный размах и период сигнала с помощью аналогового осциллографа (АО);

- Полный размах и период сигнала с помощью цифрового осциллографа (ЦО);

- среднеквадратическое значение сигнала с помощью ЦО.

Выполнение. а) Выставив настройки АО в соответствии с методическими указаниями, произведём измерение полного размаха и периода сигнала.

Период:

T=N*M, где N - количество делений, а M - масштаб этих делений

T=10*2*10-3=20 (мс)

Полный размах:

APtP=N*M=3.8*2=7.6 (В)

Посчитаем погрешность измерения периода сигнала:

δT=±(|δlx|+|δKox|)

δlx=0.4b*100%l, где b - ширина линии луча (в мм), а l - длина отрезка, соответствующего измеряемой величине (в мм.)

Для осциллографа АСК-1021: δKox=±7% и b=0.6 (мм)

δlx=0.4b*100%l=0.4*0.6*100%100=0.24 (%)

Тогда: δT=±0.24+7=±7.24 (%)

∆T=±T*δT100%=±20*10-3*7.24%100%=±1.448 (мс)

Значение периода с учётом погрешности: T=20.0±1.4*10-3 (с)

Посчитаем погрешность измерения размаха сигнала:

δV=±(|δly|+|δKoy|)

δly=0.4b*100%l, где b - ширина линии луча (в мм), а l - длина отрезка, соответствующего измеряемой величине (в мм.)

Для осциллографа АСК-1021: δKoy=±5%

δly=0.4b*100%l=0.4*0.6*100%38=0.6316 (%)

Тогда: δV=±0.6316+5=±5.6316 (%)

∆V=±APtP*δV100%=±7.6*5.6316%100%=±0.4280 (В)

Значение полного размаха с учётом погрешности: APtP=7.60±0.43 (В)

б) Подав на ЦО сигнал с зажимов 1-1 и отрегулировав должным образом масштаб изображения, произведём измерение полного размаха и периода сигнала:

T=20.1 (мс) - результат получен при масштабе 2.5 мс/дел.

APtP= 7.6 (В) - результат получен при масштабе 2 В/дел.

Абсолютная погрешность измерения T для ЦО определяется формулой:

∆T=±(10-3*∆Tмакс+10-4*∆T+10-9*0.6), где ∆Tмакс - интервал времени, соответствующий ширине экрана при данном масштабе, установленном по горизонтали, а  ∆T - измеренный интервал времени.

∆T=±10-3*25*10-3+10-4*20.1*10-3 +10-9*0.6=±27.0106 (мкс)

Значение периода с учётом погрешности: T=20.000±0.027*10-3 (с)

Относительная погрешность измерения APtP для ЦО составляет δV=±3%

∆V=±APtP*δV100%=±7.6*3%100%=±0.228 (В)

Значение полного размаха с учётом погрешности: APtP=7.60±0.23 (В)

в) Среднеквадратическое значение, согласно произведённому с помощью ЦО измерению:

Cyc RMS=4.3 (В)

Относительная погрешность измерения Cyc RMS для ЦО составляет δV=±3%

∆Cyc RMS=±Cyc RMS*δV100%=±4.3*3%100%=±0.129  (В)

Среднеквадратическое значение с учётом погрешности: Cyc RMS=4.30±0.13 (В)

Результат. а) T=20.0±1.4 (мс)

APtP=7.60±0.43 (В)

б) T=20.000±0.027 (мс)

APtP=7.60±0.23  (В)

в) Cyc RMS=4.30±0.13  (В)

Вывод.

При выполнении измерений относительная погрешность измерений периода и размаха сигнала на АО получилась равной  ±5% и ±7%. Это превышает значения, полученные при использовании ЦО. Можно сделать предположение, что это связано с более высокой точностью ЦО, относительно АО. У аналогового осциллографа меньше ячеек памяти и на нем все нужные параметры выставлялись вручную, что также могло привести к неточностям измерений.

Пункт 2
Задание. Измерить параметры импульсного напряжения на зажимах 2-2: длительность импульса, амплитуду импульса, амплитуду выброса, длительность фронта и длительность среза.

- Измерить вышеперечисленные параметры с помощью АО;

- Измерить вышеперечисленные параметры с помощью ЦО.

Выполнение. При подключении к осциллографу сигнал с зажимов 2-2, получим следующие изображение:

а) Измерим линейные отрезки, соответствующие высоте плоской вершины импульса UИ, высоте выброса UВ, длительности импульса τИ. Для измерений τФ  и τС получим максимальную растяжку фронта и среза соответственно.

UИ=N*M=2.4*1=2.4 (В)

UВ=N*M=1.2*1=1.2 (В)

τИ=N*M=6.4*5*10-6=32 (мкс)

τФ=N*M=2.5*0.5*10-6=1.25 (мкс)

τС=N*M=4.6*0.2*10-6=0.92 (мкс)

Для дальнейшего вычисления погрешностей необходимо найти углы tgα1 и tgα2 (α1 и α2 - углы, образованные фронтом импульса и срезом импульса с вертикальной линией шкалы):

tgα1=0.1304

tgα2=0.0871

Найдём погрешности измерения:

δUИ=±(|δl|+|δKoy|+|δн|), где δн - предел допускаемой неравномерности переходной характеристики.

Для осциллографа АСК-1021: δKoy=±5%, δн=±2%

δl=0.4b*100%l=0.4*0.6*100%24=1%

Тогда: δUИ=±δl+δKoy+δн=±1+2+5=±8 (%)

∆UИ=±UИ*δUИ100%=±2.4*8%100%=±0.192 (В)

Значит, UИ с учётом погрешности: UИ=2.40±0.19 (В)

δUВ=±(|δl|+|δKoy|+|δн|), где δн - предел допускаемой неравномерности переходной характеристики.

Для осциллографа АСК-1021: δKoy=±5%, δн=±2%

δl=0.4b*100%l=0.4*0.6*100%12=2%

Тогда: δUВ=±δl+δKoy+δн=±2+2+5=±9 (%)

∆UВ=±UВ*δUВ100%=±2.4*9%100%=±0.216 (В)

Значит, UВ с учётом погрешности: UИ=1.20±0.22 (В)

δτИ=0.3b*(tgα1+tgα2)l*100%=0.3*0.6*(0.1304+0.0871)64*100%=0.0612 (%)

∆τИ=±τИ*δτИ100%=±32*10-6*0.0612%100%=±0.01958 (мкс)

Значит, τИ с учётом погрешности: τИ=32.000±0.020 (мкс)

δτф=±δl+δKox

δl=0.4b*100%l=0.4*0.6*100%25=0.96 (%)

δτф=±0.96+7=±7.96 (%)

∆τф=±τф*δτф100%=±1.25*10-6*7.96100%=±0.012 (мкс)

Значит, τф с учётом погрешности: τф=1.250±0.012 (мкс)

δτс=±δl+δKox

δl=0.4b*100%l=0.4*0.6*100%46=0.5217 (%)

δτс=±0.5217 +7=±7.5217  (%)

∆τс=±τс*δτс100%=±0.92*10-6*7.5217100%=±0.0692 (мкс)

Значит, τс с учётом погрешности: τс=0.920±0.069 (мкс)

б) Для ЦО произведём аналогичные измерения с помощью встроенных курсоров.

UИ=2.36 (В) - результат получен при масштабе 1 В/дел.

∆UИ=±UИ*δUИ100%=±2.36*3%100%=±0.069(В)

Тогда, UИ с учётом погрешности: UИ=2.360±0.069 (В)

UВ=1.12 (В) - результат получен при масштабе 1 В/дел.

∆UВ=±UВ*δUВ100%=±1.12*3%100%=±0.0036 (В)

Тогда, UВ с учётом погрешности: UВ=1.1200 ±0.0036(В)

τИ=32.2 (мкс) - результат получен при масштабе 5 мкс/дел.

∆T=±10-3*∆Tмакс+10-4*∆T+10-9*0.6=±10-3*50*10-6+10-4*32.2*10-6+10-9*0.6=53.82 (нс)

Тогда, τИ с учётом погрешности: τИ=32.200±0.054 (мкс)

τФ=1.3 (мкс) - результат получен при масштабе 0.5 мкс/дел.

∆T=±10-3*∆Tмакс+10-4*∆T+10-9*0.6=±10-3*5*10-6+10-4*32.2*10-6+10-9*0.6=8.82 (нс)

Тогда, τф с учётом погрешности: τф=1.3000±0.0088 (мкс)

τС=0.82 (мкс) - результат получен при масштабе 0.5 мкс/дел.

∆T=±10-3*∆Tмакс+10-4*∆T+10-9*0.6=±10-3*0*10-6+10-4*32.2*10-6+10-9*0.6=8.82 (нс)

Тогда, τс с учётом погрешности: τс=0.8200±0.0088 (мкс)

Результат. а) UИ=2.40±0.19 (В)

UВ=1.20±0.22  (В)

τИ=32.000±0.020  (мкс)

τФ=1.250±0.012 (мкс)

τС=0.920±0.069 (мкс)

б) UИ=2.360±0.069 (В)

UВ=1.1200 ±0.0036 (В)

τИ=32.200±0.054 (мкс)

τФ=1.3000±0.0088 (мкс)

τС=0.8200±0.0088 (мкс)

Вывод.

Измерения амплитудных и временных составляющих сигнала относительно погрешности на цифровом осциллографе меньше, чем на аналовом.

Пункт 3
Задание. Измерить частоту напряжения на зажимах 3-3:

- С помощью АО двумя методами: косвенно, измерив период напряжения, и методом фигур Лиссажу;

- С помощью ЦО следующими методами: прямым, косвенным и методом фигур Лиссажу.

Выполнение. а) Найдём частоту напряжения на зажимах 3-3, измерив период напряжения.

T=N*M=7.6*10*10-6=76 (мкс)

Период LT=4.2(см)

Масштаб  Kox=20 (мкс/см)

(мкс)

(мкс)

Частота fкосв=9595(Гц)

(Гц)

(Гц)

б) Найдём частоту напряжения на зажимах 3-3 методом Лиссажу.

Частота fЛиссажу= 9367 (Гц)

(Гц)

(Гц)

Результат.

(Гц)

(Гц)

Вывод. Нахождение частоты косвенным методом дает погрешность . Это могло быть связано с нахождением периода сигнала вручную. Тем временем по методу фигур Лиссажу эта погрешность составляет всего . Можно сделать вывод, что метод фигур Лиссажу – более точный для таких вычислений.

Пункт 4
Задание. Измерить амплитуду 1-ой гармоники прямоугольного напряжения с частотой, заданной преподавателем. Найти значение частоты 1-ой и 3-ей гармоник.

Выполнение. В ходе обсуждения с преподавателем, была выбрана частота в 50 Гц.

Подключив выходы генератора к ЦО удалось достичь частоты 49.9922 Гц.

Получив картинку спектра заданного сигнала, измерим с помощью встроенного курсора амплитуду первой гармоники (в дБ):

A(1)=1.01 (дБ)

Перевести полученное значение в Вольты можно по формуле:

Um1=10dB20*2

Um1(1)=101.01 20*2=1.5886 (В)

Сравним полученное значение 4Umπ, где Um - амплитуда импульса (согласно измерению с помощью ЦО: Um=1.56 (В)):

4Umπ=4*1.56π=1.986251 (В)

1.5886<1.986251 => Um1(1)<Um

С помощью тех же курсоров определим значение частоты 1-ой и 3-ей гармоник:

f(1)=49.9923 (Гц)

f(3)=149.9768 (Гц)

Результат. Um1(1)=1.5886 (В)

f(1)=49.9923 (Гц)

f(3)=149.9768 (Гц)

Вывод. Максимальное значение амплитуды напряжения достигается в первой гармонике, а для всех последующих гармоник амплитуда уменьшается с увеличением частоты.

Итог работы.

Лабораторная работа направлена на изучение принципов работы с аналоговым и цифровым осциллографами, а также на измерение различных параметров электрических сигналов с их помощью и подсчета погрешности этих измерений. В ходе выполнения данной лабораторной работы мы выяснили, что вычисления на цифровом осциллографе являются более точными, нежели на аналоговом. Для того, чтобы получить более точные значения при измерении на АО необходимо, чтобы отрезок измеряемой величины, занял как можно большую часть экрана по вертикали.